**医用冷藏箱技术参数**

1. 整体要求、
2. 数量：6台
3. 适用于医疗行业冷藏药品的专业冷藏设备，也可用于储存生物制品、疫苗、药品、试剂、药房、制药厂、医院、疾病预防控制中心、社区卫生服务中心等各类实验室等
4. 主要技术参数
5. 样式：立式，三门，容积（1300L)
6. 温度范围（℃)：冷藏（2~8）
7. 湿度范围（RH)：35%～75%
8. 压缩机：采用高效压缩机，风机配有减震棉，运行噪音低，节能省电。风扇电机，节能高效、静音。环保制冷剂。
9. 数字微电脑温控器，密码锁设计，温度可控范围2~8度，湿度可控范围35-75%，可精确控制温湿度，显示精度0.1℃,温度可调，自带除湿功能。
10. 具备箱内空气温度传感器及湿度传感器，显示精度0.1℃，具有声光报警功能，实时掌握箱内温度变化。
11. 报警模式：声音蜂鸣、灯光闪烁，物品存放更安全
12. 温湿度自动记录存储功能,自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出温湿度数据，可记录65000组（记录间隔时间可调）。
13. 内置多重报警传感器，完善的声光报警功能：具有高温、低温、传感器故障、开门报警，确保运行状态安全稳定。标配断电报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。
14. 箱内LED照明系统，能耗低,亮度高
15. 双层中空玻璃门，保温性能好，箱体门锁设计，防止随意开启，存储物品更安全
16. 箱体材质：内壁为PCM预涂板板材质，具有良好的耐腐蚀性,耐洗涤性,耐污染性及较高的铅笔硬度，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染和影响），经久耐用、便于清洁。保温层材质为HIPS材质。、

风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。

风口式强制冷风循环系统，确保箱体内部温度均匀性

1. 具有加热丝，有效保护蒸发器
2. 标配高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗。
3. 采用万向脚轮，具有刹车功能，方便移动固定、
4. 远程短信报警、断电报警功能。温湿数据实时打印功能，打印时间间隔1～240分钟可调。系统内时间与北京时间同步。可选打印定义时间段数据。
5. 售后服务

1.验收合格后，整机免费保修2年，压缩机等主要零部件免费保修三年，终身维修。

2.接到维修通知后，2小时内响应，48小时内实施维修服务。

3.终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时间、任何地点均可享受到终生的免费咨询服务。